# OFERTA

na dostawę systemu analizy gazów FTIR z akcesoriami

    - Nazwa (firma): ....................................................................................

adres Wykonawcy: ..............................................................................

# NIP: .....................................................................................................

# REGON: ..............................................................................................

Numer rachunku bankowego: ..............................................................

Tel./fax. ................................................................................................

Adres e-mail …………………………………………………………

    - Oferujemy:

      - wykonanie całości przedmiotu zamówienia:

ogółem za cenę netto ...................................PLN

ogółem za cenę brutto .................................PLN

UWAGA:

- Wykonawca zagraniczny podaje cenę NETTO (tj. bez podatku VAT).

W przypadku dostawców z krajów UE podatek VAT uiszcza Zamawiający zgodnie z prawodawstwem polskim.

W przypadku dostawców z krajów trzecich cło i podatek VAT uiszcza Zamawiający zgodnie z prawodawstwem polskim.

Oświadczamy, że ww. całkowita cena dotyczy kompleksowej realizacji zamówienia 
i uwzględnia wszystkie składniki cenotwórcze, w tym koszty transportu, ubezpieczenia,  wszelkie ewentualne cła, podatki, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, itp.

      - termin realizacji zamówienia: ................ tygodni licząc od dnia udzielenia zamówienia;

    - Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami Zamawiającego i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.

    - Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi jej integralną część są:

- Tabela parametrów technicznych.

- .....................................................................................................................................

    - Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.

# ....................................., dnia ............................,.

.........................................................................

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Tabela parametrów technicznych

Producent, nazwa/typ/model oferowanego urządzenia ……………………………………

| Lp. | Wymagane parametry | Oferowane parametry – opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Metoda pomiarowa: Transformata Fouriera widma w podczerwieni (FT-IR). | TAK/NIE |
| 2. | Oferowany system do pomiaru emisji FTIR musi być przenośny. | TAK/NIE |
| 3. | System musi być kompletny, fabrycznie nowy, wyposażony w niezbędne akcesoria i gotowy do prowadzenia analizy spalin. | TAK/NIE |
| 4. | System musi zapewnić możliwość ciągłego pomiaru w warunkach badań na hamowni silnikowej i podwoziowej oraz w kontrolowanych warunkach jezdnych. | TAK/NIE |
| 5. | Możliwość uzupełnienia mierzonych związków gazowych (do 50 związków) oraz zakresów pomiarowych w przyszłości bez konieczności fizycznej rozbudowy analizatora. Możliwość równoczesnego pomiaru tych 50 składników gazowych. | TAK/NIE |
| 6. | System FTIR musi umożliwiać pobór próbek spalin do analizy z układu wylotowego silnika, gdzie temperatura spalin może zmieniać się w zakresie od 100 do ok. 600ºC oraz mogą występować fluktuacje ciśnienia typowe dla silnika ZS. | TAK/NIE |
| 7. | Cela pomiarowa pokryta rodem – pomiar agresywnych i silnie korozyjnych gazów. | TAK/NIE |
| 8. | Czas odpowiedzi: ≤ 120 s. | TAK/NIE |
| 9. | Wymagana filtracja próbki: max 2µm. | TAK/NIE |
| 10. | Zakres długości fali: minimalny zakres 900 – 4200 cm-1. | TAK/NIE |
| 11. | Rozdzielczość: 8 cm-1 lub 4 cm-1. | TAK/NIE |
| 12. | Długość drogi optycznej: min 5 m. | TAK/NIE |
| 13. | Dryf punktu zerowego: max 2% najmniejszego zakresu/czas pomiędzy kolejnymi kalibracjami. Nieliniowość: max 2% najmniejszego zakresu. | TAK/NIE |
| 14. | Częstotliwość próbkowania nie mniejsza niż 0.5 Hz. | TAK/NIE |
| 15. | Zakresy pomiarowe badanych lotnych składników spalin: Lp. Gaz Zakres 1. NH3 0 – max pomiędzy 5000 a 10000 ppm 2. NO 0 – max pomiędzy 10000 a 15000 ppm 3. NO2 0 – max pomiędzy 2000 a 4000 ppm 4. CO 0 – max pomiędzy 5000 a 10000 ppm 5. CO2 0 – max pomiędzy 40 a 50 % 6. O2 0 – max pomiędzy 25 a 30 % 7. H2O 0 – max pomiędzy 40 a 50 % 8. N2O 0 – max pomiędzy 100 a 200 ppm 9. SO2 0 – max pomiędzy 1200 a 1500 ppm 10. HCl 0 – max pomiędzy 200 a 300 ppm 11. HF 0 – max pomiędzy 50 a 100 ppm 12. CH4 0 – max pomiędzy 1000 a 5000 ppm 13. C2H6 0 – max pomiędzy 100 a 200 ppm 14. C2H4 0 – max pomiędzy 100 a 200 ppm 15. C3H8 0 – max pomiędzy 100 a 200 ppm 16. C6H14 0 – max pomiędzy 100 a 200 ppm 17. HCOH 0 – max pomiędzy 15 a 50 ppm | TAK/NIE |
| 16. | Napięcie zasilania: 240V/50Hz. | TAK/NIE |
| 17. | Układ poboru próbki złożony z: - rurki probierczej, - przenośnej sondy gazowej wyposażonej w ceramiczny filtr grzany o porowatości 2 µm oraz wbudowanego termostatu z regulacją temperatury w zakresie min 100-180oC. | TAK/NIE |
| 18. | Długość ogrzewanej linii (wąż grzany) nie mniej niż 5 m (temperatura wygrzewania 200oC). | TAK/NIE |
| 19. | Przenośny grzany układ przygotowania gazu wyposażony w filtr pyłowy, regulator temperatury, membranową pompę gazu do poboru próbek, zawór do podawania gazu zerowego i kalibracyjnego. | TAK/NIE |
| 20. | Możliwość łatwego podłączenia sondy pomiarowej do króćców zainstalowanych na kolektorze wylotowym typu Swagelok. | TAK/NIE |
| 21. | Analizator tlenu wbudowany w układ przygotowania próbki (metoda pomiarowa – czujnik cyrkonowy), zakres pomiarowy 0 do min 25% - max 30%, próg detekcji min 0,1%. | TAK/NIE |
| 22. | Komputer przenośny do zainstalowania oprogramowania do analizy widma i obróbki danych. | TAK/NIE |
| 23. | Program do analizy widma i obróbki danych z przejrzystym interfejsem i możliwością wyświetlania widm, pracujący w systemie Windows. | TAK/NIE |
| 24. | Oferowany system powinien posiadać możliwość rejestracji wyników pomiaru w trybie on-line. | TAK/NIE |
| 25. | Interfejs oprogramowania: Data Export Protocols i Hardware Protocols: Analog/Digital I/Os | TAK/NIE |
| 26. | W przypadku, gdy system wymaga chłodzenia ciekłym azotem - zewnętrzny dewar o pojemności zapewniającej pracę przez nie mniej niż 60 minut. | TAK/NIE |
| 27. | Gwarancja 36 miesięcy z wykonaniem bezpłatnych przeglądów serwisowych. | TAK/NIE |
| 28. | Montaż, uruchomienie i szkolenie w zakresie obsługi systemu. | TAK/NIE |

.........................................................................

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

# Footnotes

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).